## Slide 1: Водяные ловушки

## Slide 2: О водяных ловушках GE
Патентованные водяные ловушки D-fend, D-fend Pro и D-fend мини защищают газовый модуль от загрязнения микроорганизмами, влаги и секреций.
Образцы проб газов забираются у пациента и проходят через водяную ловушку в модуля для анализа. Водяная ловушка задерживает бактерии, вирусы, воду и слизь, предотвращая таким образом их попадание в монитор.
Водяные ловушки существуют в двух вариантах: для использования при анестезии и при реанимации и интенсивной терапии.
Корректное размещение водяных ловушек критично важно для защиты датчиков внутри модуля и обеспечения точного и непрерывного газового мониторинга.
Что это?
Принцип действия
Области применения

## Slide 3
Водяные ловушки D-fend, D-fend Pro и Mini D-fend Защита газового модуля
Защищают систему газового мониторинга от загрязнения микроорганизмами, влаги и секреций.
Способствует обеспечению непрерывной работы газового модуля.

## Slide 4: Типы водяных ловушек Версии для E-модулей
Дыхательные модули CARESCAPE
  E-sCO, E-sCOV,
  E-sCAiO, E-sCAiOV
Компактные модули газового потока
Водяные ловушки D-fend
Водяные ловушки D-fend Pro
  D-fend Pro D-fend Pro+
Mini D-fend
  E-CO, E-COV,E-COVX,
  E-CAiO, E-CAiOV, E-CAiOVX
E-miniC
  D-fend D-fend+

## Slide 5: Водяные ловушки для дыхательных модулей CARESCAPE
M1200227
D-fend Pro+
Зеленый цвет
Заменяйте водяную ловушку каждые 24 часа, для каждого нового пациента или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе.
M1182629
D-fend Pro
Серый цвет
Заменяйте водяную ловушку каждые два месяца или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе.
 | E-sCO | E-sCOV | E-sCAiO | E-sCAiOV
D-fend Pro |  |  | X | X
D-fend Pro+ | X | X |  | 
Анестезия
Интенсивная терапия
Обеспечивает улучшенную производительность новейших дыхательных модулей

## Slide 6: Водяные ловушки для компактных модулей воздушного потока Специализированные решения для каждой области применения
876466
D-fend
Черный цвет
Заменяйте картридж каждые два месяца или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе.
881319
D-fend+
Зеленый цвет
Заменяйте картридж каждые 24 часа для каждого нового пациента или чаще, если соответствующее указаниме появляется на мониторе.
8002174
Mini D-fend
При интенсивной терапии:
    Заменяйте водяную ловушку каждые 24 часа, для каждого нового пациента или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе.
При анестезии:
    Заменяйте картридж каждые два месяца или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе.
Анестезия
E-MiniC
Интенсивная терапия
 | E-CO | E-COV | E-COVX | E-CAiO | E-CAiOV | E-CAiOVX | E-miniC
D-fend |  |  |  | X | X | X | 
D-fend+ | X | X | X |  |  |  | 
Mini D-fend |  |  |  |  |  |  | X

## Slide 7: Замена водяной ловушки
При своевременной замене водяной ловушки:
обеспечивается непрерывное функционирование газового модуля
газовый модуль защищен от загрязнения микроорганизмами, влажности и секреций
продлевается срок службы и сокращается время простоя модуля
сокращаются издержки на сервисное обслуживание модуля
При интенсивной терапии
заменяйте картридж каждые 24 часа, для каждого нового пациента или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе
При анестезии
заменяйте картридж каждые два месяца или чаще, если соответствующее указание появляется на мониторе
Почему необходимо соблюдать рекомендованные интервалы замены?
Каким должен быть интервал замены водяной ловушки?

## Slide 8: Датчики потока

## Slide 9: Спирометрия пациента
Метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объёмных и скоростных показателей дыхания
Графическое отображение показателей в виде волн и петель
Измерения проводятся в воздушных путях пациента
Не зависит от аппарата ИВЛ
Что такое спирометрия пациента?
Мониторинг параметров пациента и параметров анестезиологического контура
Мгновенная индикация изменений
Обнаружение осложнений при вентиляции
Способствует увеличению уровня безопасности пациента при вентиляции
Почему необходимо проведение спирометрии в операционной?
Оптимизация настроек аппарата ИВЛ
Элиминация осложнений
Информация для принятия решений о методах терапии
Снижение риска повреждения легкого при искусственной вентиляции
Почему необходимо проведение спирометрии в палате интенсивой терапии?
1200 Vol
Paw
40
Adult cmH2O ml
Ppeak 25 TVinsp 800
Plat 21 TVexp 790
Pmean 11 l/min
PEEP 6 MVinsp 12.0
MVexp 12.0
I:E 1 : 2.0
Raw 8 cmH2O/l/s
Compl 55 ml/cmH2O

## Slide 10: Датчики потока для спирометрии
Для спирометрии пациента необходимы датчики потока D-lite или Pedi-lite
Во влажных условиях предпочтительнее использовать D-lite+/Pedi-lite+
Выбор между D-lite+ и Pedi-lite+ обусловлен дыхательным объемом пациента
 | D-lite (733910-HEL) | D-lite+ (896952) | D-lite (733950) | Pedi-lite (73393) | Pedi-lite+ (8001948)
Применение | Многоразовый | Одноразовый, для влажных условий | Одноразовый | Многоразовый | Одноразовый, для влажных условий
* ПО ESP v2
Notes: Lisää d-lite

## Slide 11: Датчики потока D-lite+ и Pedi-lite+
Влага внутри дыхательного контура может конденсироваться и накапливаться в виде воды. Конденсат внутри датчика потока может исказить измерения.
Датчики D-lite+ и Pedi-lite+ разработаны специально для влажных условий.
Активное увлажнение в отделениях интенсивной терапии
Низкопоточная анестезия
Датчик содержит специальное маслофобное покрытие, которое предотвращает задержание конденсата внутри датчика.
Размещайте датчик D-lite+ под углом 45 градусов для того чтобы вода не задерживалась

## Slide 12: Трубки и наборы для спирометрии пациента

## Slide 13: Трубки для спирометрии пациента 3 варианта длины
890031 | Трубка для спирометрии, одноразовая, длина 2 м Используется при измерении газообмена
884101 | Трубка для спирометрии, одноразовая, длина, 3 м
891191-HEL | Трубка для спирометрии, одноразовая, длина 6 м Используется при МРТ-мониторинге
Обратите внимание:
Трубка длиной 2 м используется при измерении газообмена
  Угловой коннектор к датчикам D-lite/Pedi-lite.
  Прямой коннектор к модулю.
  Пробоотборная линия – между датчиком
  D-lite/Pedi-lite и модулем.
Новая трубка для каждого пациента
(одноразовое использование).
Размещайте все пробоотборные порты D-lite по направлению вверх, а датчик - под углом 45 градусов.
3
4
5
5
5
2
1
3
3
4
4
Трубки для спирометрии пациента
1
2
1
2
5
4
3

## Slide 14: Наборы для спирометрии пациента Собранные наборы для применения в любой клинической области – простая и быстрая установка
8004382
Набор спирометрии D-lite+, длина 3 м
    Датчик D-lite+, одноразовый
    Линия отбора проб,
      материал: поливинилхлорид/полиэтилен, одноразовая, длина 3 м
    Трубка спирометрии пациента,
    одноразовая, длина 3 м
8004381
Набор спирометрии D-lite+, длина 2 м
    Датчик D-lite+, одноразовый
    Линия отбора проб,
      материал: поливинилхлорид/полиэтилен, одноразовый, длина 2 м
    Трубка спирометрии пациента,
    одноразовая, длина 2 м
M1032634
Набор спирометрии Pedi-lite+, длина 3 м
    Датчик Pedi-lite+, одноразовый
    Линия отбора проб,
      материал: поливинилхлорид/полиэтилен, одноразовая, длина 3 м
    Трубка спирометрии пациента,
    одноразовая, длина 3 м
8002718
Набор спирометрии Pedi-lite+, длина 2 м
    Датчик Pedi-lite+, одноразовый
    Линия отбора проб,
      материал: поливинилхлорид/полиэтилен, одноразовый, длина 2 м
    Трубка спирометрии пациента,
    одноразовая, длина 2 м
Длина 3 м
Дыхательный объем 150 – 2000 мл
Дыхательный объем 5*/15 - 300 мл
Длина 2 м
*) С ESP v2, Avance CS2, B40 v2**
**) доступно при условии, что основное оборудование зарегистрировано в России

## Slide 15: Инструкции по практическому применению
Всегда подключайте пробоотборную линию к датчику
D-lite
Подсоединяйте датчик D-lite напрямую к Y-образному переходнику
Размещайте все пробоотборные порты датчиков D-lite по направлению вверх и под углом 45 градусов
Проверяйте надежность всех соединений
Всегда размещайте датчик D-lite между
тепло-влагообменником и Y-образным переходником
Во влажных условиях используйте датчики D-lite+ или Pedi-lite+
При использовании небулайзера отсоедините
тепло-влагообменник и датчик D-lite от пробоотборной
линии во время подачи лекарственных средств
Для бесперебойной работы

## Slide 16: Пробоотборные линии

## Slide 17: Пробоотборные линии Специализированные пробоотборные линии
Размеры оптимизированы для газовых мониторов GE Healthcare (внутренний диаметр имеет критическое значение).
Помогают проводить точные измерения и способствуют бесперебойной работе оборудования (протестированы и одобрены для использования с аппаратами GE Healthcare).
Два вида материала для специализированного применения:
  Пробоотборные линии для анестезии из поливинилхлорида/полиэтилена
  Пробоотборные линии CO2 из поливинилхлорида для интенсивной терапии
Три варианта длины для стандартных и специальных ситуаций
  2 м для измерения газообмена
  3 м для стандартных измерений
  6 м для МРТ-мониторинга
Почему мы рекомендуем использовать пробоотборные линии GE Healthcare?

## Slide 18: Пробоотборные линии При анестезии используйте только пробоотборные линии из поливинилхлорида/полиэтилена
Материал: соединение полиэтилена и поливинилхлорида
  Полиэтилен предотвращает проникновение анестетика через стенки трубки. (Пластификатор в поливинилхлориде может растворяться под действием анестетика, поэтому полиэтилен используется как внутренний материал)
  Поливинилхлорид обеспечивает гибкость и предотвращает перекручивание
73318-HEL, Одноразовая пробоотборная линия, длина 2 м
73319-HEL, Одноразовая пробоотборная линия, длина 3 м
73306, Одноразовая пробоотборная линия, длина 6 м – Для МРТ-мониторинга
733170, Одноразовая пробоотборная линия с угловым коннектором, длина 3 м – Для использования с датчиками D-lite / Pedi-lite
Пробоотборные линии для анестезии
Материал: поливинилхлорид
  Поливинилхлорид – удобный и эффективный с точки зрения затрат материал для линий отбора проб CO2, O2 и N2O (широко используется в отделениях интенсивной терапии, палатах пробуждения, отделениях скорой помощи).
Зелёный идентификатор в пробоотборных линиях CO2
  Помогает отличить линии CO2 от пробоотборных линий для анестезии
733162-HEL, Одноразовая пробоотборная линия CO2,
длина 2 м
733163, Одноразовая пробоотборная линия CO2, длина 3 м
Пробоотборные линии CO2
73318-HEL, 73319-HEL, 73306
8004383, 733170
733162-HEL, 733163

## Slide 19: Адаптеры воздушных линий, назальные пробоотборные линии, назальные канюли и линии сброса отработанных газов

## Slide 20: Адаптеры воздушных линий Одноразовые адаптеры воздушных линий
73385-HEL, Одноразовый прямой T-образный адаптер
  22 мм «папа»/15 мм «мама» – 15 мм «папа»
Прямой T-образный адаптер
73386-HEL, Одноразовый угловой адаптер
    22 мм «папа»/15мм «мама» – 15 мм «папа»
Угловой адаптер
Для эндотрахеальных трубок с внутренним диаметром 2.5 мм - 5.0 мм
Заменяет адаптер эндотрахеальной трубки
8001540, Адаптер для эндотрахеальных трубок с малым мертвым пространством, внутренний диаметр 2,5 мм
8001541, Адаптер для эндотрахеальных трубок с малым мертвым пространством, внутренний диаметр 3,0 мм
8001542, Адаптер для эндотрахеальных трубок с малым мертвым пространством, внутренний диаметр 3,5 мм
8001543, Адаптер для эндотрахеальных трубок с малым мертвым пространством, внутренний диаметр 4,0 мм
8000062, Адаптер для эндотрахеальных трубок с малым мертвым пространством, внутренний диаметр 4,5 мм
8000063, Адаптер для эндотрахеальных трубок с малым мертвым пространством, внутренний диаметр 5,0 мм
Адаптер с малым мертвым пространством

## Slide 21: Назальные пробоотборные линии Для проведения измерений у неинтубированных пациентов
Используются при обезболивании с сохранением сознания, местной анестезии, в послеоперационной палате, отделениях скорой помощи и отделениях интенсивной терапии
Материал – поливинилхлорид, назальный адаптер из силикона
Длина: 2 м
Назальный адаптер существует в трех размерах
  878035, Назальная пробоотборная линия для крупных взрослых, длина 2 м
  878034, Назальная пробоотборная линия для взрослых, длина 2 м
  878033, Назальная пробоотборная линия для детей, длина 2 м
Назальные пробоотборные линии

## Slide 22: Линии отвода газов
Отвод газа
Подсоедините один конец линии к отверстию вывода
газа на мониторе или модуле, а другой - к системе
вывода газов.
Инструкция
8004463
Линия отвода газа с соединителем Colder, длина 18 см
Для использования с S/5 Avance*
8004462
Линия отвода газа с соединителем Colder, длина 1 м
Для использования с S/5 Aespire* и S/5 Avance*
M1031274
Линия отвода газа

## Slide 23: Калибровочные газы и регуляторы
 | Анестезия | Интенсивная терапия | CO2, E-miniC | Газообмен при интенсивной терапии
 | 755534-HEL Регулятор калибровочного газа + 755583-HEL Калибровочный газ, голубой 5% CO2, 33% N2O, 2% Desfl., 55% O2, Balance N2 | 755534-HEL Регулятор калибровочного газа + 755581-HEL Калибровочный газ, зеленый 5% CO2, 40% N2O, 55% O2 | 755534-HEL Регулятор калибровочного газа + 755580 Калибровочный газ, серый 5% CO2, Balance air | M1006864 Регулятор калибровочного газа + 755587 Калибровочный газ 5% CO2, Balance O2
E-sCO |  | X |  | 
E-sCOV |  | X |  | 
E-sCAiO | X |  |  | 
E-sCAiOV | X |  |  | 
E-CO |  | X |  | 
E-COV |  | X |  | 
E-COVX |  |  |  | X
E-CAiO | X |  |  | 
E-CAiOV | X |  |  | 
E-CAiOVX | X |  |  | 
E-miniC |  |  | X | 
Для обеспечения точности измерений, указанной в технической документации, используйте калибровочный газ, рекомендованный для вашего модуля, и проводите калибровку в соответствии с интервалами, указанными в инструкции.